|  | Předmět | MEMT |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 4 | Studijní skupina |  |
|  | Spolupracoval | - | Měřeno dne | 16.03.2006 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 1 | Měření napětí |

# Zadání:

## 1. U číslicového multimetru Agilent34410A ve funkci ss voltmetru s nastavením rozlišení 4digit/slow a 5digit/slow změřte na rozsahu 1 V závislost činitele potlačení sériového rušení H [db] na frekvenci fr rušivého napětí v rozsahu fr = 20 až 200 Hz:

Měření proveďte v zapojení podle obrázku při nulovém napětí Uss zdroje. Jako zdroj střídavého rušivého napětí Ur použijte funkční generátor 33120A. Velikost Ur změřte multimetrem ve funkci stř voltmetru. K vyhledání (Uch použijte funkce MIN/MAX.

2. Změřte frekvenční charakteristiku výstupního napětí funkčního generátoru HP 33120A v rozsahu frekvencí 1 MHz až   10 MHz.

Měření proveďte pomocí milivoltmetru BM 579 na rozsahu 3V, velikost výstupního harmonického signálu generátoru HP33120A nastavte na 1.0 V ef

- při použití jmenovité zátěže, kdy je výstup generátoru a vstup    milivoltmetru  propojen koaxiálním kabelem zakončeným jmenovitou impedancí 50Ω

- bez impedančního přizpůsobení, kdy je výstup generátoru spojen se vstupem milivoltmetru pouze koaxiálním kabelem.

Naměřené hodnoty zpracujte graficky a zdůvodněte rozdílnost průběhů.

3. Změřte frekvenční charakteristiku  přístroje M-3850 na rozsahu 4V v rozsahu kmitočtu 40 Hz – 3000 Hz.  Zdrojem měřeného napětí je funkční generátor HP33120A, jehož výstupní signál nastavte na hodnotu 3 Vef. Jako správnou hodnotu považujte údaj měřený multimetrem Agilent34401A. Naměřené hodnoty a vypočtené chyby graficky zpracujte.

## 4. Určete velikost absolutní a relativní chyby při měření obdélníkového průběhu napětí multimetry Agilent34401A, M-3850 a osciloskopem HP 54600A. Zdrojem obdélníkového napětí je funkční generátor HP33120A, jehož výstupní signál nastavte na frekvenci 250 Hz, střídu 25% a mezivrcholovou hodnotu 6V (+3V / -3V).

Správnou efektivní hodnotu měřeného napětí zjistěte výpočtem. Uvažte vliv stejnosměrné složky měřeného napětí, platí : U ef2 = U ss2 + U st2.

U osciloskopu použijte stejnosměrnou (DC) a střídavou (AC) vazbu vstupu. Porovnejte naměřené údaje a proveďte rozbor vzájemných odchylek

# Vypracování:

# Ad 1) – závislost činitele potlačení sériového rušení H [db] na frekvenci fr

Pro 4 digity slow

Pro 5 digitů slow

### Ad 2) – frekvenční charakteristika výstupního napětí funkčního generátoru HP 33120A

Ua … přizpůsobené, Ub… nepřizpůsobené

### Ad 3) – frekvenční charakteristika přístroje M-3850 na rozsahu 4V

### Ad 4) – velikost absolutní a relativní chyby

Multimetr Agilent:  Uac=2,601V;  Udc=-1,51V

Osciloskop: 	Urms=3,027V;  Uavg=-1,56V  (DC vazba)

Urms=2,605V;  Uavg=-44mV  (AC vazba)

Metex:		Uac=2,331V;  Udc=-1,51V

# Grafy:

# Použité přístroje a pomůcky:

- Multimetr Agilent34401A

- Multimetr M-3850

- Funkční generátor Agilent33120A

- Osciloskop  HP 54600 A

- Milivoltmetr BM 579

# Závěr:

V první části měření jsme proměřili činitel potlačení sériového rušení. Z grafu lze vidět, že špičky se opakovaly dle očekávání u rozlišení 4 digity po 50MHz a u rozlišení 5 digitů po 5MHz. Dále jsme měřili frekvenční charakteristiku generátoru HP, je vidět, že nepřizpůsobený výstup způsobil pokles charakteristiky na vyšších frekvencích. Poté jsme měřili frekvenční charakteristiku přístroje Metex, tento není určen pro měření frekvencí nad 1kHz a proto nad tímto kmitočtem rapidně stoupala chyba. V poslední části jsme proměřili rozdíly měření obdélníkového napětí různými přístroji. Největší chyby se dopouštěl multimetr Metex, jelikož není „True RMS“ a tudíž napětí tohoto průběhu měřit neumí.

# Text boxes

Urm

H(dB( = 20(log (((

(Uch

kde Urm je amplituda střídavého sériového rušivého napětí,

(Uch je chyba měření vyvolaná rušivým napětím (polovina  změny údaje ss voltmetru).