|  | Předmět | MEMT |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 4 | Studijní skupina |  |
|  | Spolupracoval | - | Měřeno dne | 02.03.2006 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 3 | Měření R,L,C,M, měření impedancí |

# Zadání:

  - Změřte hodnoty odporů R1, R2, R3 v přípravku pomocí :

- digitálního multimetru EDM 83BS

- multimetru  34401A. .

- LCR metru HP 4263A. V nabídce MENU přístroje zvolte měření impedancí parametr Rx, frekvenci  100 kHz

  - Změřte hodnoty kondenzátorů C1, C2, C3 v přípravku pomocí :

- digitálního multimetru EDM 83BS

- LCR metru HP 4263A jako parametry Cs a Cp pro sériové a paralelní náhradní schéma měření kapacit, frekvenci zvolte 1kHz a 10kHz, měřící napětí 1 V.

- LCR metru 819, frekvenci zvolte 1 kHz a 10 kHz, měřící napětí 1 V.

  - U vf. transformátorů změřte vzájemnou indukčnost následujícími přístroji a metodami

- L1 – L2,  L3 – L4 přímým měřením pomocí HP 4263A (f = 1 kHz)

- L1 – L2 pomocí LCR 819 diferenční metodou  a měřením naprázdno a nakrátko (f=1 kHz).

  - Pomocí osciloskopu Agilent 54621A určete parametry měrného signálu multimetru  EDM83BS při měření kapacity kondenzátorů C1 a C2.

Z provedených měření odhadněte metodu měření, použitou pro konstrukci přístroje.

Pozn.:Pro snímání napětí a na kondenzátoru je třeba použít sondu (Rvst= 10 M()

# Vypracování:

# Ad 1) – měření odporů R1=100kΩ, R2=R3=12kΩ

a) pomocí multimetru EDM83BS

R1=100,4kΩ	R2=12,1kΩ	R3=11,7kΩ

b) pomocí multimetru 34401A

R1=100,7kΩ	R2=12,15kΩ	R3=11,77kΩ

c) pomocí LCR metru HP 4263A

R1=100,6kΩ	R2=7,05kΩ	R3=7,09kΩ

Ad 2) – měření kondenzátorů C1=2,2nF, C2=6,4nF, C3=100nF

a) pomocí multimetru EDM83BS

C1=2,61nF	C2=6,75nF	C3=151,7nF

b) pomocí LCR metru HP 4263A

C1=2,22nF	C2=6,51nF	C3=133,73nF (Cs,   1kHz)

C1=2,19nF	C2=6,47nF	C3=131,09nF (Cs, 10kHz)

C1=2,22nF	C2=6,51nF	C3=133,71nF (Cp,   1kHz)

C1=2,18nF	C2=6,47nF	C3=131,04nF (Cp, 10kHz)

c) pomocí LCR metru 819

C1=2,35nF	C2=6,65nF	C3=133,83nF (  1kHz)

C1=2,30nF	C2=6,58nF	C3=131,14nF (10kHz)

Ad 3) – měření vzájemné indukčnosti vf transformátorů

a)  přímým měřením pomocí HP 4263A

L1 – L2 = 2,72mH		L3 – L4 = 770,3uH

b)  pomocí LCR 819 diferenční metodou a měřením naprázdno a nakrátko

- diferenční

La = 14,25mH		Lb = 0,08mH

=>  M = (La-Lb)/4 = (14,25-0,08)/4 = 3,54mH

- naprázdno - nakrátko

L1=3,85mH	L2=3,84mH	L1k=0,088mH

=> M = L2(L1-L1k) = 3,84(3,85-0,88) = 3,8mH

Ad 4)

C1						    C2

# U=225mV, t= 8ms				 U=225mV, t=20ms

# Použité přístroje a pomůcky:

- LCR měřič HP 4263A   + připojovací kabely

- Digitální multimetr EDM  83BS

- Multimetr HP nebo Agilent 34401A

- LCR měřič Goodwill LCR 819

- Přípravek s odpory a kondenzátory R1, R2, R3, C1, C2, C3

- Přípravek s tlumivkami L1, L2,  L3, L4

- Osciloskop Agilent 54621A

# Závěr:

V první části měření jsme proměřili odpory na přípravku pomocí různých měřících přístrojů. Je vidět, že se hodnoty příliš neliší, pouze při měření odporů R2 a R3 LCR metrem HP 4263A došlo ke zkreslení hodnot, jelikož tyto odpory jsou drátové konstrukce a při měřícím kmitočtu 100kHz se zde již projevovala parazitní indukčnost. V další části jsme proměřovali hodnoty kondenzátorů, zde si opět hodnoty, vzhledem k tolerancím odpovídají. Při měření vzájemných indukčností se hodnoty z nepřímých měření poněkud odlišovaly od hodnot z metody přímé, nejvíce metoda naprázdno-nakrátko. Na závěr jsme určovali měřící metodu při měření kondenzátorů multimetru  EDM83BS, jedná se o prostou metodu pomocí časové konstanty, kdy multimetr nabíjí měřený kondenzátor přes známý odpor na dané napětí, změrí za jakou dobu bylo tohoto napětí na kondenzátoru dosaženo a z této doby a známého odporu dopočítá kapacitu.