|  | Předmět | MEMT |
| --- | --- | --- |
|  | Jméno | Jaroslav Martínek |
|  | Ročník | 1 | Studijní skupina |  |
|  | Spolupracoval | - | Měřeno dne | 23.02.2006 |
| Kontroloval |  | Hodnocení |  | Dne |  |
| Číslo úlohy | Název úlohy |
| 2 | Vlastnosti a použití elektronických osciloskopů I |

# Zadání:

  - Nastavte kmitočtovou kompenzaci sondy s dělícím poměrem 1:10 pro osciloskop OS 5040A. Kompenzaci proveďte pro optimální přenos obdélníkového kalibračního napětí.

  - Seznamte se s praktickým použitím kalibračního napětí u osciloskopů OS 5040A   HC5804 a zkontrolujte správnost nastavení jejich vstupní citlivosti.

  - S využitím dvojí časové základny u osciloskopů OS 5040A a HC 5804

- zjistěte dobu trvání sestupné hrany kalibračního napětí osciloskopu HC 5804

- zkontrolujte dobu trvání náběžné hrany kalibračního napětí osciloskopu OS 5040A

  - U generátoru GI 2 (přepínač frekvence nastavte do polohy č.4) změřte pomocí osciloskopů OS 5040A a HC 5804 s využitím externí synchronizace průběhy napětí a jejich časové vztahy na výstupních zdířkách A až E (jako synchronizační signál použijte výstupní napětí zdířky C). Zjištěné průběhy (včetně měřítek napětí a času) nakreslete. Porovnejte vzájemně průběhy B až E současným zobrazením na osciloskopu HC 5804 v jeho paměťovém režimu.

Poznámka:	- detailní průběh napětí na zdířce A lze zjistit např. pomocí dvojí časové základny.

- výsledků měření bude využito v laboratorním práci č.6

  - Pomocí osciloskopu HC 5804 a generátoru BM 492 změřte srovnávací metodou kmitočet kalibračního napětí osciloskopu HC 5804.

  - Zobrazte v digitálním režimu osciloskopu HC 5804 (tlačítko STRG) napětí sinusového průběhu o kmitočtu cca 1 MHz  a porovnejte se zobrazením téhož napětí v režimu REAL. Vysvětlete příčinu zjištěného rozdílu. Určete kmitočet vzorkování.

# Vypracování:

# Ad 1)

Sonda byla kapacitním trimrem doladěna na optimální přenos obdélníkového signálu

Ad 2)

- UK=0,48V => UOFS=0,02V

- UK=0,97V => UOFS=0,03V

Ad 3)

- tF=5,2us

- tR=1us

Ad 4)

### A						       B

T=0,1ms, U=20mV				    T=0,2ms, U=0,5V

### C						      D

T=1ms, U=0,5V				    T=1ms, U=0,5V

# E

# T=1ms, U=0,2V

Ad 5)  fK = 1,05MHz

Ad 6)  V digitálním režimu je signál vzorkován, tj. „rozsekán“ na úseky. Signál o f = 1MHz je vzorkován na 20 vzorků na periodu => fVZ = 20MHz.

# Použité přístroje a pomůcky:

- Osciloskop HC 5804

- Osciloskop OS 5040A

- Generátor BM 492

- Generátor GI 2

- Redukce (2x BNC/dvojzdířka, 5x BNC/zdířka)

# Závěr:

V prvním bodě jsme zkalibrovali sondu osciloskopu. Dále jsme kontrolovali vstupní citlivost osciloskopů, zde se projevily jen nepatrné odchylky. Poté jsme systémem dvojí časové základny změřili nástupnou a sestupnou hranu osciloskopů dle zadání, viz bod 3. V bodě 4 jsme na osciloskopu HC zobrazovali průběhy A – E z generátoru GI 2. Tyto jsme také zobrazili současně za pomoci paměťového režimu digitální části osciloskopu HC. Poté jsme porovnávací metodou změřili kmitočet kalibračního napětí, hodnota 1,05MHz v podstatě odpovídá předpokládaným 1MHz s uvažováním přesností použitých přístrojů. Na závěr jsme porovnali zobrazení harmonického signálu o f = 1MHz v digitálním režimu osciloskopu HC se zobrazením v reálném režimu – při digitálním zobrazení bylo na průběhu zřetelně vidět vzorkování – jeho rozkouskování na 20 úseků na periodu, což odpovídá vzorkovacímu kmitočtu 20MHz.