Radioelektronická měření (MREM)
Měření impedance
8. přednáška
Jiří Dřínovský
Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

---
Měření odporu stejnosměrným proudem
Etalony elektrického odporu
Jednotku elektrického odporu lze definovat na základě impedance kondenzátoru, tedy na základě definice jednotky kapacity a frekvence. Obě jednotky jsou definovány absolutně. Srovnáváním absolutní hodnoty impedance etalonu kapacity a etalonu elektrického odporu je pak možné definovat též jednotku elektrického odporu.
Druhou možností je využítí tzv. kvantového Hallova jevu (quantum Hall effect, QHE). Ochladíme-li polovodičový materiál (např. SiFET, GaAs strukturu apod.) protékaný proudem IC na teplotu blízkou absolutní nule a umístíme-li jej do velmi silného magnetického pole (např. 13,2 T), bude se úbytek napětí mezi elektrodami C a E blížit nule, zatímco v příčném směru k protékajícímu proudu vznikne mezi elektrodami A a B napětí, pro které platí:
kde h je Planckova konstanta, e náboj elektronu a k celé číslo, jehož
1.4.2008
drino@feec.vutbr.cz

---
Měření odporu stejnosměrným proudem
hodnota závisí na napětí řídící elektrody G a na magnetické indukci. Hodnota k RH(k) (tzv. von Klitzigova konstanta) není závislá na použitém materiálu a její hodnota je k RH(k) = 25812,809 Ω.
Sekundární etalony elektrického odporu používané pro měření stejnosměrným proudem se většinou vyrábějí ze slitin kovů s nízkou závislostí měřeného odporu na teplotě a dobrou časovou stabilitou, např. manganin. V případě středních a vyšších hodnot odporu se většinou jedná o vinuté drátové rezistory, nejnižší hodnoty odporu (pod 0,1 Ω) jsou realizovány např. z tvarovaného plechu či tyčí z manganinu. V rozsahu odporů od 10-3 Ω do 105 Ω se vyrábějí s odchylkou od jmenovité hodnoty menší než 0,001 %, pro vyšší a nižší hodnoty odporu s odchylkou větší. Jejich maximální zatížitelnost se pohybuje od 0,01 W do 0,1 W (pro etalony odporu velmi nízkých hodnot bývá i vyšší), při chlazení v olejové lázni lze zvýšit zatížitelnost až o řád.

---
Měření elektrického odporu voltmetrem a ampérmetrem
Nejjednodušší metoda měření odporu vychází z Ohmova zákona. Základní metoda má dvě modifikace. Pro zapojení vlevo platí:
Pokud zanedbáme odpor ampérmetru RA, vzniká chyba metody
δM=(RA/RX)100 %.
Tato metoda je tedy vhodná pro měření odporů pro něž platí RA << RX.

---
Měření elektrického odporu voltmetrem a ampérmetrem
Pro menší odpory je výhodnější zapojení dle obr. vpravo, kdy platí
Pokud nevezmeme v úvahu proud protékající voltmetrem, vzniká chyba metody
δM=-RX/(RX+RV)100 %.

---
Měření malých odporů
V případě, že přechodové odpory svorek nebo odpory přívodů k měřenému rezistoru jsou srovnatelné s absolutní chybou měření odporu, považujeme měřený odpor za malý. V tomto případě je nutné použít pro připojení rezistoru čtyřsvorkové zapojení a takovou metodu měření, která vliv přechodových odporů svorek a vliv odporů přívodů eliminuje. Čtyřsvorkové zapojení při měření odporu voltmetrem a ampérmetrem je uvedeno na obrázku vlevo. Ze zapojení je zřejmé, že úbytek napětí na proudových svorkách A a B není měřen připojeným milivoltmetrem, nepřičítá se tedy k úbytku napětí na měřeném rezistoru. Měřený odpor je definován mezi svorkami C a D. Napěťové svorky E a F

---
Měření malých odporů
jsou v sérii s milivoltmetrem a jejich přechodový odpor lze vůči vstupnímu odporu milivoltmetru většinou zanedbat. Obr. vpravo na předchozím slidu ukazuje praktické použití čtyřsvorkové metody při měření měrného odporu vodiče. Délka vodiče, která odpovídá měřenému odporu, je definována vzdáleností mezi hroty přívodů k milivoltmetru.
Dalším rušivým vlivem, který se může při měření malých odporů uplatnit, je vliv termoelektrických napětí. Vzhledem k tomu, že úbytek napětí je na malém odporu též poměrně malý, mohou termoelektrická napětí Ut1 a Ut2, vznikající na svorkách, ovlivnit výsledky měření. Tento vliv lze částečně eliminovat dvojím měřením při komutaci proudu, kdy úbytek napětí na odporu bude mít opačnou polaritu, zatímco polarita termoelektrických napětí na směru proudu prakticky nezávisí. Platí tedy:
UmV1=IRX+Ut1-Ut2;	UmV2=-IRX+Ut1-Ut2;

---
Měření velkých odporů
O měření velkých odporů hovoříme tehdy, když poměr velikosti parazitních svodových proudů a proudu protékaného měřeným odporem je srovnatelný s požadovanou relativní chybou měření. Při měření velkých odporů obvykle vycházíme ze zapojení, které již bylo uvedeno při měření malých odporů (slide 4 obr. vlevo). Vzhledem k tomu, že měřené proudy jsou v tomto případě velmi malé, je nutné celé zapojení stínit a zemnit.

---
Digitální ohmmetry
Digitální ohmmetry a digitální multimetry s funkcí měření odporů, využívají obvykle převodníku odpor –> napětí. V případě ideálního operačního zesilovače platí:
Toto zapojení se obvykle používá pro měření větších odporů (v případě měření napětí na výstupu OZ, neumožňuje toto zapojení čtyřsvorkové připojení měřeného rezistoru) a obvod je navržen tak, aby velikost referenčního i výstupního napětí byla stovky mV až jednotky V.

---
Digitální ohmmetry
Pak můžeme zanedbat vstupní napěťovou nesymetrii použitého reálného operačního zesilovače. Pro odpory větších hodnot se však již může uplatnit vstupní klidový proud I1N a způsobit chybu převodu δOZI, jejíž velikost lze odhadnout ze vztahu
Pro celkovou chybu měření odporu pak platí
|δRX|≤|δRN|+|δU2|+|δUr|+|δOZI|,
kde δRN, δU2 a δUr jsou jsou chyby určení příslušných veličin.

---
Digitální ohmmetry
Čtyřsvorkové připojení měřeného odporu je možné realizovat např. podle následujícího obrázku. Výstup operačního zesilovače je posílen výkonovým tranzistorem, aby bylo možné použít větší úbytek napětí na měřeném rezistoru. Za předpokladu ideálního zesilovače (I1N=0, UD0=0) platí

---
Digitální ohmmetry
Vzhledem k velikosti pracovního proudu lze v tomto případě obvykle zanedbat chybu způsobenou vstupním klidovým proudem. Je zde však třeba vzít v úvahu zatížitelnost referenčního rezistoru RN. Při malé hodnotě odporu tohoto rezistoru (řádově srovnatelné s odporem měřeného rezistoru) je i napětí URN malé – řádově jednotky až desítky mV (proto je na výstupu zdroje referenčního napětí použit odporový dělič). Díky tomu se může uplatnit vstupní napěťová nesymetrie použitého operačního zesilovače UD0 (případně její drift ΔUD0). Toto je důvod, proč se v těchto případech používají vesměs automaticky nulované zesilovače a pro měření velmi malých odporů (v tzv. mikroohmmetrech) modulační zesilovače. Pro snížení zatížení jak měřeného rezistoru, tak referenčního rezistoru RN, je obvykle u digitálních mikroohmmetrů proud generován pouze po dobu nezbytnou pro odměr napětí U2 (obdélníkový impuls proudu, jehož doba trvání je řízena časováním A/D převodu). Pro potlačení termoelektrických napětí jsou většinou generovány impulsy obou polarit a výsledek se vypočte

---
Digitální ohmmetry
jako průměr z těchto dvou odměrů.
Přímoukazující měřiče velkých odporů využívají obvykle stejného zapojení jaké bylo použito pro měření velkých odporů, v tomto případě je zde vestavěn ještě zdroj referenčního napětí. Většinou se vyrábějí v kombinaci jak s analogovými, tak i číslicovými pikoampérmetry. Nejvyšší dosažitelný rozsah bývá 1015 až 1018 Ω.
Některé provozní číslicové měřiče velkých odporů využívají převodu R –> T. V klidovém stavu je spínač S sepnut (na výstupu integrátoru je nulové napětí) a čítač vynulován. Měření je spuštěno v okamžiku, kdy logický signál A přejde z I do 0 (spínač S je rozepnut, čítač není nulován). Napětí na výstupu integrátoru

---
Digitální ohmmetry
lineárně roste, ale pokud je menší než referenční napětí Ur, je výstup komparátoru B = 0, logický signál C = non(A+B) otevře hradlo a čítač čítá impulsy z generátoru. Když výstupní napětí integrátoru dosáhne hodnoty Ur, komparátor překlopí, signál C zavře hradlo a načtený počet impulsů je úměrný době TX. Neznámí odpor RX lze

---
Digitální ohmmetry
vypočítat dle následujícího vztahu:
To platí za předpokladu, že klidový proud použitého operačního zesilovače je zanedbatelný vůči proudu protékajícímu měřeným odporem, jinak opět dochází k chybě měření. Vzhledem k tomu, že zapojení je určeno pro měření velkých odporů, je třeba použít operační zesilovače i unipolárními tranzistory na vstupu s velmi nízkým vstupním klidovým proudem.

---
Sériová srovnávací metoda měření odporu
Sériová srovnávací metoda je vhodná zejména pro přesná měření malých odporů, kdy nelze použít běžný číslicový voltmetr, jehož nejnižší odporový rozsah bývá 100 Ω. Jedná se o jednoduchou metodu, přičemž dosažená přesnost je při použití laboratorních číslicových voltmetrů okolo 0,1 %. Je však třeba mít k dispozici odporový etalon řádově stejné velikosti jako odpor měřený. Pro zapojení platí
a maximální možnou chybu měření lze odhadnout ze vztahu
|δRX| ≤ |δRN|+|δURX|+|δURN|,
kde δRN, δURX a δURN jsou chyby měření příslušných veličin.

---
Sériová srovnávací metoda měření odporu
Pokud použijeme pro měření úbytku napětí na obou odporech stejný voltmetr, je výhodné měřit v obou případech na stejném rozsahu. Ve výsledku měření, se pak neuplatní celková chyba voltmetru, ale pouze odchylka od linearity, která je většinou podstatně menší. Vzhledem k tomu, že obě hodnoty neměříme ve stejném okamžiku, je třeba vzít v úvahu časovou změnu proudu. Za předpokladu, že pro daný (poměrně krátký) časový úsek lze považovat tuto změnu za lineární, je možné tento vliv korigovat dvojím změřením URN před a po změření napětí URX (doba mezi měřeními URN,1, URX a URN,2 by měla být stejná). Výslednou hodnotu pak vypočteme dle vztahu
Vliv termoelektrických napětí lze eliminovat stejně jako u dříve uvedených metod dvojím měřením při komutaci směru proudu.

---
Odporové můstky – Wheatstoneův můstek
Vyvážený Wheatstoneův můstek se v současné době využívá prakticky pouze pro velmi přesná měření středních odporů. Velice často se však stále ještě používá nevyvážený Wheatstoneův můstek, a to zejména v oblasti měření neelektrických veličin (teplota, tenzometrická měření). Můstek je napájen mezi body A a C ze zdroje napětí nebo proudu, výstup je mezi body B a D, kam je v případě vyváženého můstku připojen indikátor vyvážení, v případě nevyváženého můstku voltmetr či obvod pro další zpracování výstupního signálu. Pro výstupní napětí mezi těmito body platí:
Pro vyvážený můstek, kdy UBD=0, pak platí rovnice rovnováhy
R1R4 = R2R3.

---
Odporové můstky – Wheatstoneův můstek
Měřený rezistor je většinou zapojen jako rezistor R1, můstek je vyvažován odporovou dekádou RD, zapojenou jako rezistor R2; rezistory R3 a R4 mají obvykle dekadické hodnoty odporu a používají se pro změnu rozsahu můstku. Pro měřený odpor pak platí:
a maximální možnou chybu měření v případě dostatečné citlivosti (tj. pokud relativní změna odporu dekády odpovídající odhadnuté relativní chybě způsobí výchylku indikátoru vyvážení několikanásobně větší, než je nejmenší čitelná výchylka) lze odhadnout ze vztahu
|δRX| ≤ |δRD|+|δR3|+|δR4|,
kde δRD, δR3 a δR4 jsou relativní chyby příslušných prvků.

---
Odporové můstky – Wheatstoneův můstek
Pro nevyvážený Wheatstoneův můstek je výstupní napětí UBD úměrné změně odporu rezistoru R1 o hodnotu ΔR od základní hodnoty R0. Odpory rezistorů R2, R3 a R4 jsou obvykle stejné a rovny základní hodnotě R0 odporu použitého odporového senzoru zapojeného do můstku místo rezistoru R1. Vztah mezi napětím UBD a změnou rezistoru ΔR může být zapsán např. v tomto tvaru:
Pro větší změny odporu je nutné použít např. zapojení uvedené vpravo (tzv. linearizovaný Wheatstoneův můstek). Jeho výstupní napětí je možné stanovit následujícím způsobem:

---
Odporové můstky – Thomsonův můstek
V současné době se Thomsonův můstek vesměs používá pouze pro velmi přesná měření malých odporů, i když i v této oblasti je často nahrazován obvodem se stejnosměrným proudovým komparátorem. Jeho zapojení umožňuje čtyřsvorkové připojení RX, tak odporového etalonu RN. Do rezistoru R5 jsou zahrnuty odpory příslušných proudových svorek a odpor propojovacího vodiče. Po transformaci zapojení rezistorů R'3, R'4 a R'5 z trojúhelníka na hvězdu vznikne Wheatstoneův můstek.
Za předpokladu, že platí tzv. vedlejší podmínka rovnováhy R'3/R'4=R3/R4, lze psát zjednodušený vztah pro výpočet RX
Splnění vedlejší podmínky rovnováhy je obvykle zajištěno tak, že pro vyvažování můstku je použita dvojitá odporová dekáda (R3=R'3) a stejné rezistory R4=R'4.

---
Substituční metoda měření
Substituční metoda měření se používá zejména pro přesná porovnávání skutečných hodnot odporu dvou rezistorů stejných jmenovitých hodnot. Jak etalonový, tak měřený rezistor změříme stejným měřicím přístrojem – číslicovým ohmmetrem (multimetrem) či můstkem. Výsledek označíme N a X. Skutečná hodnota odporu měřeného rezistoru pak bude
Pokud při měření obou rezistorů bude použit stejný měřicí rozsah číslicového ohmmetru (multimetru) nebo v případě můstku budou přepínány pouze ty dekády, jež odpovídají velikosti rozdílu odporů RX a RN (přepnutí z polohy 9 na 10 nebude přenášeno na dekádu vyššího řádu), je maximální možná chyba určení odporu RX dána vztahem

---
Substituční metoda měření
kde δRN je odchylka od jmenovité hodnoty použitého odporového etalonu a δL je odchylka od linearity použitého číslicového přístroje příp. chyba dekády použitého můstku. Substituční metoda je použitelná pro porovnávání odporu, ale i jiných pasivních elektrických veličin, např. kapacit a indukčností.

---
Měření impedancí
Mimo rezistor patří k pasivním prvkům elektrických odvodů kondenzátor, cívka a transformátor. Jejich reálné elektrické vlastnosti při napájení střídavým proudem vyjadřuje jejich sériové nebo paralelní náhradní schéma, jež je v případě kondenzátoru tvořeno obvykle jeho kapacitou a ztrátovým odporem nebo vodivostí, v případě cívky její indukčností a ztrátovým odporem a u rezistoru jeho odporem a parazitní kapacitou nebo indukčností. Takto definované náhradní schéma popisuje vlastnosti reálného prvku jako obvodu se soustředěnými parametry pro danou frekvenci či frekvenční pásmo.
Pro kondenzátor dále definujeme tzv. ztrátový činitel tgδ (dissipation factor D), pro paralelní náhradní schéma vztahem
a pro sériové náhradní schéma vztahem

---
Měření impedancí
Pro cívku se většinou používá sériové náhradní schéma. Ztrátový odpor zde reprezentuje jak odpor vinutí, tak u cívek s feromagnetickým jádrem ztráty ve feromagnetiku. Kvalitu cívky určuje tzv. činitel jakosti definovaný pro sériové náhradní schéma vztahem
Ani reálný rezistor použitý v obvodech střídavého proudu nelze považovat za ideální prvek. Rezistory s vyšší hodnotou odporu (> 10 kΩ) mají obvykle kapacitní charakter, rezistory s nižší hodnotou odporu (< 10 Ω) indukční charakter. Tento parametr rezistoru charakterizuje časová konstanta určená vztahem

---
Můstky pro měření impedancí
Obecný můstek Wheatstoneova typu pro napájení střídavým proudem splňuje jako u stejnosměrného Wheatstoneova můstku obdobnou podmínku rovnováhy. V tomto případě však musí platit pro obecné impedance:
Z1 Z4 = Z2 Z3
a po oddělení reálné a imaginární složky
Re[Z1 Z4] = Re[Z2 Z3],
Im[Z1 Z4] = Im[Z2 Z3].
Pro vyvážení můstku musí být splněny obě podmínky rovnováhy, z čehož vyplývá, že střídavé můstky musí být vyvažovány dvěma prvky.

---
Můstky pro měření impedancí
Modifikováním obecného můstek Wheatstoneova typu můžeme získat tzv. Scheringův můstek pro měření kapacit. Podmínky pro vyvážení tohoto můstku můžeme stanovit následujícím způsobem
CX R1 = C4 R3 a RX C4 = R1 C3.
Jde o frekvenčně nezávislý můstek, neboť ani jeden ze vztahů neobsahuje kruhovou frekvenci ω.

---
Můstky pro měření impedancí
Transformátorové můstky
Princip transformátorového můstku vyplývá ze zapojení. Indikátorem vyvážení neprotéká proud, pokud platí
Poměr U1/U2 je určen s vysokou přesností (s chybou 0,00001 % až 0,01 % dle provedení použitého indukčního děliče) poměrem závitů N1/N2. Dále předpokládejme, že výstupní impedance děliče je zanedbatelná vůči impedancím Z1 a Z2.

---
Číslicové RLC měřiče
Převodníky impedance (admitance) –> fázor napětí
Základním blokem většiny číslicových RLC měřičů je převodník Z –> U nebo Y –> U. Jejich principiální schémata jsou uvedeny níže. Zapojení uvedené vlevo je vhodné pro měření prvků sériového náhradního schématu cívky. Za předpokladu ideálního operačního zesilovače platí, že I1 = -I2 a tedy

---
Číslicové RLC měřiče
Za předpokladu, že ReU2 je ve fázi s napětím UR a složka ImU2 je kolmá k napětí Ur, pak po dosazení za ZX = RX+jωLX a po dalších úpravách (oddělení reálné a imaginární složky) platí
Reálná a imaginární složka napětí U2 se měří vektorvoltmetrem, přičemž napětí Ur je přivedeno na jeho referenční vstup.
Pro měření parametrů paralelního náhradního schématu kondenzátoru je naopak vhodné zapojení uvedené na slidu 29 vpravo. Obdobně jako v předchozím případě platí
a po dosazení YX = GX+jωCX a po oddělení reálné a imaginární složky

---
Číslicové RLC měřiče
Pro měření malých impedancí je nutné připojit měřenou impedanci čtyřsvorkově. Toto umožňuje následující zapojení, kde úbytek napětí na měřené impedanci ZX je zesilován diferenčním zesilovačem RW(i)<<R1, i=3, 4 (RW(i) je odpor přívodu a přechodový odpor i-té svorky) a platí R1=R'1, R2=R'2, pak
a po dosazení

---
Číslicové RLC měřiče
Převodníky kapacita –> čas
Nejjednodušší číslicové měřiče kapacity (jedna z funkcí přenosných číslicových multimetrů) využívají obvykle převodníku C –> T. Předpokládáme, že na výstupu komparátoru je konstantní napětí -UZ (definované sériově zapojenými Zenerovými diodami). Toto napětí se integruje a výstupní napětí OZ2 roste. V okamžiku t1, kdy ui(t) dosáhne hodnoty +UZ, komparátor překlopí a jeho výstupní napětí se změní z -UZ na +UZ. V tento okamžik výstupní napětí integrátoru začne klesat až do okamžiku t2, kdy dosáhne hodnoty -UZ. Pak komparátor opět překlopí a celý děj se opakuje. Po změření časového intervalu TX=t1-t2, který lze snadno změřit čítačem, platí že

---
Měření parametrů tlumivek
V případech, kdy je třeba měřit parametry cívky s feromagnetickým jádrem, např. tlumivky, závisí tyto parametry na sycení feromagnetického jádra (hodnotě B). Je tedy třeba měřit tyto parametry při proudu a frekvenci, při kterých budou používány. V případě pracovních proudů řádově jednotek A není tedy možné použít běžné můstky nebo RLC měřiče. V těchto případech je vhodné použít výchylkové metody měření.
Jedna z možností je použít uvedené zapojení. Odpor RX v náhradním schématu měřené cívky v sobě zahrnuje jak odpor vinutí, tak odpor respektující ztráty ve feromagnetickém jádře, které závisí na jeho sycení

---
Měření parametrů tlumivek
a frekvenci. Jeho hodnoty tedy není možné určit měřením stejnosměrným proudem, je ale možné je určit změřením celkových ztrát např. wattmetrem. Za předpokladu, že odpor voltmetru a napěťového obvodu wattmetru je mnohem větší než absolutní hodnota měřené impedance, platí
a po úpravě
Při použití elektrodynamického wattmetru je třeba vzít v úvahu jeho frekvenční závislost zejména při malém cosφ, což je právě tento případ. Je tedy možné jej použít pouze v rozsahu do stovek Hz a pro vyšší frekvence je nutné použít elektronický širokopásmový wattmetr.

---
Literatura
[1]	HAASZ, V., ROZTOČIL, J., NOVÁK, J., Číslicové měřicí systémy. ČVUT, Praha 2000, ISBN 80-01-02219-6.
[2]	HAASZ, V. SEDLÁČEK, M., Elektrická měření, Přístroje a metody. ČVUT, Praha 2005, ISBN 80-01-02731-7.

---
Děkuji Vám za pozornost
Úkol za extra 1 bod navíc (100+1):
Nalezněte pro měření impedance ve frekvenčním pásmu 100 Hz až 100 MHz vhodný měřicí přístroj (musí mít komunikační port podporující protokol SCPI).
Své odpovědi zašlete spolu s uvedením zdrojem informace (nejlépe www odkaz) na níže uvedený email do pá 4. 4. 2008 do 12:00. První email, který bude vyhodnocen musí být zaslán nejdříve v út 1. 4. 2008 ve 20:00. Hodnoceno bude prvních 8 různých odpovědí !!!!
Vaše odpověď musí obsahovat jiný přístroj, než který navrhují Vaši kolegové.